國立清華大學系統 奈微與材料科技中心

TMAH非等向性化學蝕刻槽
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1、 用途：

使用TMAH －（CH3）4NHO溶液在80℃加熱循環，以達到蝕刻Si的目的。

2、 適用範圍：

（1）6 吋蝕刻槽(如圖1)：不得進含有金屬之晶片，以避免污染

（2）4 吋蝕刻槽(如圖2)：可接受含金屬/非金屬之晶片

（3）每個Run最多使用5片wafer
（4）TMAH溶液可使用之阻絕層（材料） 

金屬Cr、Mo、Zr、TiN、Ti、Ni、Pt、Au
非金屬 Si3N4
3、 使用設備：

禾邑 HIM-89021
4、 使用溶液：

（CH3）4NHO
5、 操作：

（1） 操作前注意事項：

【1】 製程中含有金屬層之晶片禁止進入6吋蝕刻槽，若使用特殊材料當阻擋層請洽詢機台負責人（rework片也禁止進入）。

【2】 確認機台抽氣(>10mm)如圖3、N2(>60psi)、CDA(>60psi)如圖4與DI水是否正常。

【3】 將排水筒清空，如圖5。

【4】 操作時請配帶酸鹼濾毒罐、面具，操作時需穿帶防護面罩、圍裙與防酸鹼手套。

（2） 操作界面介紹：

【1】 首頁，如圖A

（a） 日光燈、HEPA、BLOWER、冰水機： always ON。

（b） 自動模式、參數設定：勿用。

（c） 手動模式：進入圖B。

（d） ALARM：進入圖E。
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圖A
【2】 KOH1、KOH2手動模式畫面，如圖B、C
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：溶液循環。

（b） 循環控溫：加熱至80℃循環。

（c） HI：高液位顯示。

（d） LO：低液位顯示。

（e） 自動模式、參數設定、ALARM與排放勿用。
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：控制畫面循環，循環方式如下。

 圖A ＜＝ 圖B ＜＝＞ 圖C ＜＝＞ 圖D ＝＞圖E
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      圖B                                                           圖C
【3】 QDR手動模式畫面，如圖D
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圖D
【4】 ALARM畫面顯示，如圖E
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圖E

（3） 操作步驟：

【1】 檢查、填寫操作記錄簿，刷卡開啟電源。確認機台抽氣(>10mm)。

【2】 將QDR注水，如圖6。

【3】 檢查window、filter下是否有溶液洩漏，若有洩漏通知機台負責人，不可繼續使用。

【4】 檢查溶液是否足夠，要高於槽內噴頭才可使用。

【5】 加熱循環，約30分可達設定溫度（80℃），如圖6。

【6】 升至80℃設定溫度後，計時測試pump運轉速率為約80次/min（不可<60次/min）。
【7】 限用TMAH專用Boat。（使用前須清洗）

【8】 先停止「循環加熱」將Boat放入槽內，關閉槽蓋後再啟動「循環加熱」。

【9】 Etching時請將外蓋拉下，並每小時查看有無異常。

【10】 Etching完畢先關閉循環加熱再小心打開槽蓋，取出Boat放入QDR清洗槽中直到水阻值超過13M-cm（如圖7）才可取出（約5〜10min）。

（4） 使用後處理：

【1】 在4小時內有其他使用者使用，執行「循環」保持溶液潔淨，填寫紀錄簿勿刷卡，若無其他使用者至步驟【2】。

【2】 執行「循環」使溶液冷卻至50℃以下（約40分鐘），才可關機刷卡並填寫操作記錄簿。。

（5） 使用限制：

【1】 ＜循環＞與＜循環加熱＞啟動時，禁止開啟槽蓋。

【2】 禁止調整循環流量閥。

【3】 禁止任意調整工作溫度。

【4】 QDR水槽在實驗中須隨時保持滿水狀態，以利使用。
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圖1                                                         圖2
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圖3                                                         圖4

[image: image13.jpg]
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圖6                                                           
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