國立清華大學奈微與材料科技中心

陽極接合機(Electronic Visions Co.型號EV501)

機台操作手冊

2012.07.17 吳若穎 編輯

- 系統規格

  - 晶圓尺寸:矽晶圓4吋,厚度介於0.1mm-2mm

  - 機台施加最高電壓：1000V

  - 機台施加最高溫度：500℃

  - 機台施加最高壓力：40N(1520mbar)

  - 機台施加真空：1mtorr

  - 可BONDER材料為

- Si(底)-glass7740(上)、

- Si(底)-Si(上)

- Glass-glass(先用O2 PLSMA 表面處理)

- 儀器操作

- 檢查溫度＜25℃，溼度＜60﹪

- 填寫操作記錄表

- 卡機刷入

- 至黃光室外走道開啟N2閥

- 檢查CDA壓力＞6bar

- 開啟Main Power

- 開啟 Heater ON

- 開啟電腦及螢幕

- 打開Cover並利用夾具取出Holder

- 進行堆疊

- 利用夾具取出Holder放回Chamber中

- 蓋上Cover並鎖緊

- 執行『EVG501』程式

- 當跳出『Service mode enabled!』將其關掉

- 點選HEATING CHUCK IC

- 開啟下方須要使用的視窗

- 按下REC開始紀錄

- 設定手動參數

|  | 速率 | 溫度 |
| --- | --- | --- |
| Heating(升溫) | 00:00:00 | 0~500℃(最大值) |
| 電極下針壓力值(N) | 40.0N(最大值) |  |
| 電壓值設定(V) | 0~1000V(最大值) |  |
| Cooling(降溫) | 00:00:00 | 0~40℃ |

- 按下P↓將電極下針，並檢查壓力錶達到40N

- 依序按下Valve2-關，Valve1-開(抽真空)

- 當機台外Black box的真空計壓力P<40mtorr時，按下H↑進行升溫

- 當溫度達到設定值400℃(約10min)且壓力P<20mtorr後，按下F(會聽到咑咑咑的聲音，且機台前Flag1.2.3燈號會輪流閃，再去確認Flag是否有抽出)將Flag抽出，並持溫30分鐘

- 接著按下V進行下加電壓，若Bonding成功會有電流通過並出現一個Peak便可降溫；若第一次沒成功可再試幾次亦可等待15min碰碰運氣，決定降溫時記得按下V停止加電壓。

- 按下C↓並開啟Chamber旁的氮氣閥(1/3開)進行降溫

- 當溫度降到40℃以下，關閉Chamber旁的氮氣閥並按下Valve1-Pump關，Valve2-N2 Vent

- 按下P上針，打開Chamber取片，取片完並將CHUCK歸位鎖上Cover

- 關閉電腦.螢幕

- 關閉Heater OFF

- 關閉Main Power

- 關N2閥(走道上)

- 卡機刷出並填寫記錄本

___________________________________________________________________________

製程結束

注意事項:

- 再下加電壓時請勿碰觸桌面亦告知周圍的人以避免漏電

- 在降溫之前不可離開機台周圍